## 分包一
附件1
奉节县人民医院医用耗材遴选要求
序号 | 采购内容 | 规格型号 | 治疗项目/手术名称 | 性能要求 | 备注
1 | 骨折固定夹板 | 各型号 |  | 用于骨折固定时夹持骨骼固定或支撑
2 | 无菌保护套 | 100cm*100cm;125cm*135cm;100cm*150cm（介入室用） | 用于覆盖外科手术室器械台.操作台.显示屏等，避免手术中的医生接触上述部位后，再接触手术中的病人伤口部位造成感染。 | 由套体和开口端组成，套体由聚乙烯材料制成，开口端为棉布带、涤纶和氨纶线针织成的松紧带。产品以无菌形式提供。
3 | 一次性使用静脉输液针 | 各型号 | 适配输液器或输血器使用。 | 与输液（血）器配套对人体静脉输入药（血）液。产品由针管、针柄、软管、连接座、保护帽和保护套组成。
4 | 一次性使用拭子（一次性使用无菌拭子） | 男用、女用、咽喉用 | 供人体自然腔道、如鼻腔、口腔、阴道、尿道口等部位沾取生物样本检验用。 | 一次性使用无菌拭子由棉签、套管、护盖组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
5 | 一次性使用头皮夹 | 各型号 | 供临床头部手术夹合头皮、止血用。 | 一次性使用头皮夹由：立面孔、上齿、下齿、外壳、侧面孔、底面组成，分为小号和大号两种规格。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌、一次性使用。
6 | 一次性使用医用三通道旋阀 | 各型号 | 用于静脉输液过程中多通路给药，可提供多个给药通路。其中单向阀可防止液体回流，通过阀体带的按钮装置可实现回抽液体功能。 | 由护帽、单向阀、阀、锁母、锁母护帽、公接头（若有）、管体（若有）、输液接头（若有）组成。其中单向阀、阀由共聚酯、硅橡胶、聚碳酸酯（PC）制成；公接头由聚碳酸酯（PC）制成；输液接头由聚碳酸酯（PC）和硅橡胶制成，管体由聚氯乙烯（PVC）制成，增塑剂为TOTM。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
7 | 一次性医用垫 | 各型号 | 适用于临床使用。 | 由淋膜无纺布或非织造布、吸水材料、塑料薄膜为主要原材料,经裁剪、缝制（热合）折叠、包装制成；经环氧乙烷灭菌，产品无菌。
8 | 医用无菌防护套 | 长方形120cm*100cm | 用于覆盖外科手术室器械台.操作台.显示屏等，避免手术中的医生接触上述部位后，再接触手术中的病人伤口部位造成感染。 | 由套体和开口端组成，套体由聚乙烯材料制成，开口端为棉布带或由涤纶和氨纶线针织成的松紧带。产品以无菌形式提供。
9 | 包埋盒 | 黄、白、蓝、红、绿 | 用于组织样本的包埋处理
10 | 砭石灌 | 各型号 | 用于中医理疗、艾灸
11 | 高效切片石蜡 |  | 用于病理标本及蜡疗
12 | 辊轴取皮刀刀片 | 16cm | 和辊轴取皮刀配套使用
13 | 呼吸训练器（简易呼吸器） | 配件—储气袋 | 和简易呼吸器配套使用，用于储气。
14 | 煎药机包装复合膜（药液袋） | 200ml | 适用于中药汤剂的包装
15 | 无菌保护套 | 14cm*150cm | 用于覆盖外科手术室器械台.操作台.显示屏等，避免手术中的医生接触上述部位后，再接触手术中的病人伤口部位造成感染。 | 由套体和开口端组成，套体由聚乙烯材料制成，开口端为棉布带。产品以无菌形式提供。
16 | 线锯 | 各型号 | 用于骨科创伤手术的配套基础器械
17 | 一次性使用床罩（含松紧带） | 90cm*220cm | 病床或检查床上用的卫生护理用品。 | 由非织造布、卫生纸、木棉和聚乙烯薄膜加工制成；由非织造布和皮筋加工制成。
18 | 一次性使用尿杯 | 40ml/螺旋盖、手掀盖 | 用于临床检验收集尿液。
19 | 一次性使用塑料尿杯 | 无盖 | 用于临床检验收集尿液。
20 | 一次性使用手术垫单 | 各型号（含吸水垫、不含吸水垫） | 适用于临床使用。 | 由淋膜无纺布或非织造布、吸水材料、塑料薄膜为主要原材料,经裁剪、缝制（热合）折叠、包装制成；经环氧乙烷灭菌，产品无菌。
21 | 一次性使用导尿包 | 双腔标准型 | 供医疗单位给患者作导尿、尿液收集、取样使用。 | 主要由导尿管、引流袋、检查手套/外科手套、导管夹、塑料镊、注射器（内装纯化水，非注射用）、碘伏消毒棉球、塑料试管及管塞、孔巾、铺巾、润滑剂（硅油）/水润滑包、纱布块、止水器、托盘。
22 | 一次性药渣袋（无纺布） | 40mm*50mm、50mm*60mm、20mm*30mm、30mm*40mm | 用于中医煎药。 | 避免药渣散落
23 | 医用纱布敷料（血垫） | （经纬度：21*21，带显影30cm*40cm*3） | 用于手术过程中吸收体内渗出液、承托器官、组织。 | 产品以脱脂棉纱布为原料或者以脱脂棉纱布和X射线可探测组件为原料。经裁切、折叠、缝制、包装加工制成；角部可选配腹巾带。产品分无菌和非无菌两种。无菌产品经环氧乙烷灭菌，产品无菌。
24 | 治疗巾 | 各型号 |  | 由淋膜无纺布或非织造布、吸水材料、塑料薄膜为主要原材料,经裁剪、缝制（热合）折叠、包装制成；经环氧乙烷灭菌，产品无菌。
25 | 中频治疗仪电极片 | 各型号 | 使用时，贴附在理疗部位。配合中低频、干扰电等电疗设备，将电疗设备输出的电刺激信号传导到人体皮肤表面。 | 由电碳膜、导线或纽扣、导电胶、隔离纸组成；背衬基材采用无纺布或泡棉。本产品以非无菌形式提供。
26 | 中心吸引系统用吸引瓶 | 1L | 与负压吸引装置配套使用
27 | 一次性使用埋线针 | 各型号 | 使用于人体穴位埋线用。 | 产品由衬芯座、针座、针管、保护套、衬芯组成，根据针管外径不同分为七种。埋线针针管采用X5CrNi18-9奥氏体不锈钢制成，衬芯采用12Cr18Ni9不锈钢丝制成，衬芯座、针座、保护套采用PP-R医用聚丙烯专用料制成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
28 | 玻璃体温计 | 内标式（腋下） | 用于人体体温测量。 | 产品由玻璃管、感温泡、感温液组成，其中内标式(腋下、无汞)的感温液采用镓基液态合金，其他型号/规格的感温液采用汞，汞应符合GB 913-2012表1中一号汞的规定。
29 | 电动吸引器 | 各型号 | 供医疗手术时作真空吸引用。 | 电动吸引器由活塞泵、真空表、负压调节器、空气过滤器、贮液瓶、吸引管道、脚踏开关组成。
30 | 电子针疗仪 | 各型号 | 供临床中医电针治疗用。 | 由主机、皮肤电极（或毫针电极夹）和交直流变换器三部分组成。皮肤电极采用甲基丙烯酰胺与碱金属盐的混合物制成，毫针电极夹采用铜材制成。
31 | AED训练器 | 带屏 | 帮助急救人员尽快熟悉AED并掌握在急救过程中使用AED所需的基本操作技能
32 | 紫外线消毒车 | 推式双管30w | 供医疗机构消毒使用
33 | CR弯盘 | 各型号 | 医疗护理使用 | 304不锈钢
34 | 鼻组织钳 | 各型号 | 外科手术 | 1.工作长度140mm，下圆弯，弯度115°，头部宽度5mm。 2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。 3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μmm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。
35 | 不锈钢叩诊锤 | 各型号 | 用于临床使用。 | 带尺15cm有刻度（±5mm）
36 | 不锈钢腰子盘（304） | 各型号 | 医疗护理使用。 | 304不锈钢
37 | 单钩牵开器 | 各型号 | 外科手术 | 1.含有长度180mm，钩高度70mm，钩端φ3mm，单钩，钝钩的型号。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为40-48HRC。 3.器械外表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。
38 | 肛门探针 | 各型号 | 外科手术 | 1.含有长度180mm，头宽2.0-3.0mm，双头，柔性的型号。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。 3.器械外表面亚光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。
39 | 骨刀 | 各型号 | 外科手术 | 1.总长235mm，头部椭圆型，长10.5mm，宽9.2mm，髓核用刀。 2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。 3.产品金属表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.8umm。 4.产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。 5.产品采用高压蒸汽灭菌。
40 | 骨刮匙 | 各型号 | 外科手术 | 1.含有总长300mm，头宽10mm，前弯10°，硅胶手柄。 2.与患者接触部分的金属材料采用40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。 3.产品表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。 4.产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。 5.产品采用高压蒸汽灭菌。
41 | 骨膜剥离器 | 各型号 | 外科手术 | 1.含有总长160-220mm，双头弯、深弯，头宽5-20mm。 2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。 3.产品金属表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。 4.产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。 5.产品采用高压蒸汽灭菌。
42 | 骨凿 | 各型号 | 外科手术 | 1.含有总长230mm，头宽10mm，直，平刃，滚花柄。 2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢40Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-58HRC。 3.产品金属表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4um。 4.产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。 5.产品采用高压蒸汽灭菌。
43 | 间接喉钳 | 各型号 | 外科手术 | 推杆式下开口(齿口)，工作杆长220mm
44 | 精细剪 | 各型号 | 外科手术 | 1.长度220mm，头宽1.5mm，弯型，窄头，带齿。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢30Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为48-56HRC。 3.器械外表面亚光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μmm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。
45 | 内窥镜用高频手术器械(双极电凝钳) | 各型号 | 外科手术 | 产品用于在内窥镜手术中，与高频手术设备互连利用高频电凝凝血和切割组织。内窥镜用高频手术器械由单极电凝钩、单极电凝棒、单极电凝铲、单极电凝刀、单极电凝针、单极分离钳、单极剪刀、单极抓钳、单极吸引器、双极电凝钳、双极PK钳、单极高频电缆线和双极高频电缆线组成。
46 | 普通型头部异物取出钳 | 各型号 | 外科手术 | 供医疗机构通过软性内镜钳道钳取胃、食道等消化道内的异物用.产品钳头由32Cr13Mo、30Cr13制成，钳身由06Cr19Ni10材料制成，钳环、钳柄以聚砜塑料制成。
47 | 气垫床专用气泵 | 单泵 | 和气垫床配套使用
48 | 输尿管镜活检钳 | 各型号 | 外科手术 | 输尿管镜配套手术器械是用于输尿管肾镜临床手术中的检查和治疗.由活检钳、取石钳、异物钳、抓钳、套石篮组成。
49 | 输尿管镜异物钳 | 各型号 | 外科手术 | 输尿管镜配套手术器械是用于输尿管肾镜临床手术中的检查和治疗.由活检钳、取石钳、异物钳、抓钳、套石篮组成。
50 | 吸引管 | 各型号 | 外科手术 | 1.含有长度260mm，管体直径φ2.5mm，直形，平板控制片，圆形控制孔，管体柔性可塑； 2.与患者接触部分采用医用不锈钢12Cr18Ni9制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。 3.器械外表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。
51 | 显微持针钳 | 各型号 | 外科手术 | 1.总长160mm，弯头，头宽0.4mm，簧式。总长180mm，直头，头宽1mm，头部镶合金片 。 2.与人体接触部位材料采用TC4钛合金材料，该材料化学成分符合GB/T 3620.1-2016《钛及钛合金牌号和化学成分》标准的要求，硬度应不低于300HV0.2。 3.产品金属表面氧化发蓝处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.8um。 4.产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。。 5.产品采用高压蒸汽灭菌。
52 | 显微镜喉剪 | 各型号 | 外科手术 | 直φ2*230mm
53 | 显微镜止血夹 | 各型号 | 外科手术 | 1.总长57mm，直头，头宽1.5mm，厚度1.8mm，横齿。 2.与人体接触部位材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为40-48HRC。 3.产品金属表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.8umm。 4.产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。。 5.产品采用高压蒸汽灭菌。
54 | 显微镜组织剪 | 各型号 | 外科手术 | 1.总长180mm，弯型，带齿，簧式圆柄。 2.与人体接触部位材料采用医用不锈钢20Cr13、0Cr17Ni4Cu4Nb或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。 3.产品金属表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4umm。 4.产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。。 5.产品采用高压蒸汽灭菌。
55 | 显微镊 | 各型号 | 外科手术 | 1.含有总长140-180mm，弯型、直型，头宽0.3mm、0.4mm，圆柄。 2.与人体接触部位材料采用TC4钛合金材料，该材料化学成分符合GB/T 3620.1-2016《钛及钛合金牌号和化学成分》标准的要求，硬度应不低于300HV0.2。 3.产品金属表面氧化发蓝处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.8um。 4.产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。。 5.产品采用高压蒸汽灭菌。
56 | 显微组织剪 | 各型号 | 外科手术 | 1.总长180mm，直型、弯型，带齿，簧式圆柄。 2.与人体接触部位材料采用医用不锈钢20Cr13、0Cr17Ni4Cu4Nb或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。 3.产品金属表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4umm。 4.产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。。 5.产品采用高压蒸汽灭菌。
57 | 眼睑拉勾 | 各型号 | 外科手术 | 1.总长140mm，头部宽度9mm，拉钩厚度1mm，弯曲宽度7.5mm，弯曲高度5mm。 2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料05Cr17Ni4Cu4Nb制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为329HV0.2-449HV0.2。 3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μmm。 4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。
58 | 重复性使用螺旋网篮形异物钳（记忆合金丝） | 各型号 | 外科手术 | 产品供医疗机构通过软性内镜钳道将人体自然腔道内的各种异物、结石、已剥离的活组织等取出。产品由钳头、软管和手柄三部分组成，头部外形分椭圆圈套形、六角圈套形、半月圈套形、螺旋网篮形、普通网篮形、三爪形、五爪形七种。
59 | 医用手术巾 | 灭菌型带x光丝线2.5cm*15cm-8p | 外科手术使用。 | 供外科手术时用，由医用脱脂纱布或经染色的医用脱脂纱布选择性植入棉带或X光线或X光片制成
60 | 抗菌洗手液 | 500ml | 适合医疗机构卫生洗手，以及外科手术的第一遍清洁洗手。
61 | 速干手皮肤消毒液 | 500ml | 适用于医疗卫生机构人员的手、皮肤消毒。 | 如手卫生消毒和外科手消毒
62 | 导电膏 | 各型号 | 产品用于与非黏贴式电极连接时的神经监控过程中。 | 例如：脑电图测试，激发性电位过程，多导睡眠监测过程和多次睡眠潜伏期试验过程，通过降低皮肤阻抗来增强测试效果。原材料包括聚氧化乙烯（20）十六醚，水，甘油，碳酸钙，1，2丙二醇，氯化钾，蒙脱石，氯化钠，聚氧化乙烯（20）山梨醇，对羟基苯甲酸甲酯和对羟基苯甲酸丙酯。
63 | 一次性使用输液器 带针 | 各型号 | 用于人体静脉滴注用。 | 由穿刺器（塑料穿刺器/塑钢穿刺器）、穿刺器保护套、进气器件、滴管、滴斗、管路、流量调节器、止流夹等组成
64 | 医用纱布敷料 | 无菌、非无菌各型号、带显影线 |  | 供医疗单位临床作敷料使用。产品采用脱脂纱布为原料，经裁剪、折叠（或缝制）制成。
65 | 护理管道标识 | 各型号 |  | 供医疗机构护理管道的区别
66 | 胸骨穿刺针 | 各型号 | 供人体骨骼穿刺取样用。 | 胸骨穿刺针按针管公称外径不同分三个规格。由衬芯座、定位销、针座、垫片、螺母、螺杆、针管和衬芯组成。该产品以非无菌状态提供。
67 | 腰椎穿刺针 | 各型号 | 供对人体腰椎骨进行穿刺、注射药液或抽取脑脊液用。 | 产品由衬芯座、针座、针管和衬芯四部分组成。针管应采用GB/T1220中规定的06Cr18Ni11Ti奥氏体不锈钢材料制成；衬芯应采用GB/T1220中规定的06Cr18Ni11Ti奥氏体不锈钢材料制成；针座、衬芯座应采用GB5231中规定的Hpb59-1铅黄铜材料制成，其表面应采用YY 0076规定的电镀IV类镍+铬镀层。
68 | 一次性试管样（大便采集器） | 5ML | 用于医疗机构大便样本的采集
69 | 一次性试管样（小便采集器） | 5ML | 用于医疗机构小便样本的采集
70 | 治疗电极 | 各型号 | 与体内冲击波碎石仪配套使用
71 | 一次性手术包 | 各型号 | 用于血管内介入手术使用。 | 配置包含：开孔手术铺单2个，手术铺单5个，塑料碗3个，塑料杯3个，海绵刷3个，塑料弯盘2个，手术刀1个，纱布片5个，机器罩2个，手术衣2件，外科手套2副，夹子2个，医用垫单2个，器械用铺单2个。产品外观应整洁，表面无斑迹、无杂质、无异味。通过抗血液携带病原体穿透测试。环氧乙烷残留量：≤1ug/g、洁净度-微粒物质：IPM≤2.3。
72 | 理疗用电极 | 各型号 | 适配我院低频神经和肌肉刺激仪使用，品牌：导乐，型号：GT550；电磁场治疗仪使用，品牌：龙之杰，型号：LGT-2000A | 用于皮肤表面、将低频神经和肌肉刺激仪输出的电刺激信号痛过导电凝胶传导到人体。与院内设备配套使用
73 | 一次性使用无菌阴道电极 | VET-S | 适配生物刺激反馈仪使用，品牌：南京伟思，型号：SA9800 | 与适用型号的阴道电刺激或机电生物反馈类主机配套使用，传递治疗主机发出的电刺激电流或传导肌电信号至治疗主机。
74 | 阴道电极 | VET-A | 适配生物刺激反馈仪使用，品牌：南京伟思，型号：SA9800 | 供医疗机构选择和适用型号的阴道电刺激或机电生物反馈类主机配套使用，传递主机发出的电刺激电流或传导机电信号至主机。
75 | 手腕识别带 | 粉色 | 新生儿住院信息登记
76 | 医用消毒超声耦合剂 | 消毒型、灭菌型各型号 | 超声检查使用。 | 供超声诊断或治疗操作中,充填或涂敷于皮肤/黏膜与探头(或治疗头)辐射面之间,用于透射声波的中介媒质,用于改善探头与忠者皮肤/粘膜之间的超声耦合效果。
77 | 无菌（伤口）护理软膏 | 150g | 通过在创面表面形成保护层,起物理屏障作用。 | 用于小创口,擦伤、切割伤等非慢性创面及周围皮肤的护理。产品由软膏及塑料瓶组成。软膏成分为单,双甘油脂肪酸酯(亚油酸、油酸、亚麻酸、棕榈酸、山箭酸、硬脂酸、月桂酸)、单双硬脂酸甘油酯、聚山梨酯80、甘油、石蜡、纯化水组成,所含成分不具有药理学作用。所含成分不可被人体吸收、无菌提供。含固定使用的医用胶带。
78 | 醋酸稀释溶液 | 500ml | 用于阴道黏膜及外阴、外生殖器
79 | 卢戈氏碘溶液 | 500ml、100ml | 用于阴道黏膜及外阴抑菌

## 分包二
附件1
奉节县人民医院医用耗材遴选要求（分包二）
序号 | 采购内容 | 规格型号 | 治疗项目/手术名称 | 性能要求 | 备注
1 | 可控式吸痰管 | （带积液器）F6-F16 | 供临床吸痰或收集痰液用。 | 一次性使用吸痰器由痰液收集瓶、吸痰管、吸引导管组成。吸痰管病人端应有一端口，可以有一个或多个孔眼，或接喇叭接头。吸引导管的接头可以是锥座式或锥头。产品按形式不同分为Ⅰ型和Ⅱ型两种型号，又按吸痰管的外径的不同，分为6种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
2 | 气管切开插管 | 3.0mm-10mm | 供临床急救气管切开，建立人工气道用。 | 产品由管身、接头、固定翼、插管芯、单向阀、套囊充气管、指示球囊和套囊组成，其主要原材料为聚氯乙烯。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。
3 | 无菌敷料棉 | 80*25MM普通棉条 | 供临床护创.吸湿用。 | 产品由医用脱脂棉加工而成。
4 | 医用聚乙烯醇海绵 | 各型号 | 用于手术及换药敷料，药物载体。 | 由不同形状的聚乙烯醇海绵(PVF)组成，经过辐照灭菌后应无菌，一次性使用。
5 | 吸收性明胶海绵（可吸收性明胶止血海绵） | 各型号 | 外科手术过程中植入体内，在通过压迫、结扎、电凝或其他传统止血方法无效时的小动脉、小静脉及毛细血管的辅助止血。 | 产品适用于产品采用来源于猪皮为原料的药用明胶，以甲醛为交联剂，经打泡、冷冻、干燥、灭菌等工艺制成。产品采用辐照灭菌，一次性使用。
6 | 一次性使用避光压力（输液）延长管 | 各型号 | 在临床输液过程中连接输液器具或输注设备,用于药液过滤、流量调节、加药以及延长输液管路:可用于重万输注或压力输注,配合庄力输液设客(如输注泵、微量法射泵2注。 | 其输注压力盛不高于200kPa。避光范围为290mm-450mm,适用于注射用硫酸长春新碱、维生素K1注射液呋塞米注射液、注射用硝普钠、氨茶碱注射液、氟罗沙星葡萄硒注射液、硝酸异山梨酯葡萄糖注射液、依托泊苷注射液、盐酸阿扎司琼氯化钠注射液光敏性药物输注。 由保护套、软管、无针输液接头、流量调节器、止流夹、鲁尔锁定接头、药液过滤器(过滤介质孔径5.0um、3.0um、2.0um)组成。
7 | 一次性使用润滑导尿管 | 单腔 双腔（儿童型、妇女型、标准型、弯头型） 三腔（标准型）：6Fr、-24Fr。 | 用于对患者泌尿系统引流、导尿时一次性使用。 | 单腔导尿管主要由导尿腔、排出孔、润滑涂层（聚丙烯酰胺）组成，由PVC或乳胶制成。双腔和三腔导尿管主要由导尿腔、球囊、排出孔、单向阀和润滑涂层（聚丙烯酰胺）组成，由乳胶制成。
8 | 一次性使用牙垫 | 各型号 | 供医护人员在为病人行气管插管术时作气管插管的固定并保护唇齿用。 | 产品由螺母、滑块、牙垫主体、面颊固定带及粘扣组成；泡棉和导引片作为选配件。
9 | 脐血管导管 | 各型号 | 用于通过脐带对新生儿进行血压监控、药物注入以及液体补充。 | 产品由导管、Y型接头、三通阀和导管座组成，导管和Y型接头材质为硅树脂、聚氨酯两种材料。三通阀材质为聚碳酸酯和聚乙烯，分为单腔、双腔导管。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。
10 | 一次性使用婴儿呼吸机附件 | 各型号 | 适配美国CareFusion生产的婴儿呼吸机（型号：SiPAP）和中国迈瑞(mindray)生产的具有新生儿无创通气功能的NB系列呼吸机配套使用。 | 由正压发生器（鼻导管）、鼻塞、鼻罩和婴儿头帽组成。
11 | 造口袋 | 各型号造口袋、各型号造口底盘 | 用于造口护理和排泄物的收集及造口周围皮肤护理。 | 用于造口护理和排泄物的收集及造口周围皮肤护理。
12 | 一次性使用肠套叠复位扩张球囊（一次性使用小儿肠套叠灌肠复位包） | 各型号 | 供婴幼儿肠套叠B超监测下诊断及水压灌肠复位时使用。 | 产品由灌肠器、球囊充起器,镊子、无纺布组成。其中灌肠器由进水管、注水球、连接管、调压控制装置、手柄、灌肠器外壳、压力表、排泄口、排泄管、充水口、肛门管、球囊组成。
13 | 医用胶 | 各型号 | 用于手术切口接近皮肤表面边缘的封闭，包括微创介入手术穿刺的封闭，完全清创后创口的封闭，不可用于皮肤亚表层的闭合。在其他方法无效的情况下，可用于体内直视下或腔镜下清创后创面喷涂，对器官、组织创面渗血的封闭、止血。 | 本品主要成分为α-氰基丙烯酸正丁酯，配有少量稳定剂对苯二酚、对甲苯磺酸、二氧化硫。胶体单独包装，按临床需要分别配备有吸管、喷胶瓶、转臂喷雾泵或腔镜、内镜导管等用胶工具。胶体已经膜渗透法除菌，配备的用胶工具已经环氧乙烷灭菌。一次性使用。
14 | 尿失禁悬吊带 | 各型号 | 适用于女性的尿道过度移位和/或括约肌功能障碍而造成的压力性尿失禁的尿道中段悬吊手术。 | 由吊带与器械组成，其中吊带由网片与连接端组成，器械由304不锈钢主体与手柄组成。网片的材料为聚丙烯，单丝经酞青蓝染色或未经染色。该产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
15 | 盆底修复系统 | 各型号 | 适用于女性因盆底缺陷或支持组织薄弱、松弛而引起盆底功能障碍的盆底重建手术。 | 适用于女性因盆底缺陷或支持组织薄弱、松弛而引起盆底功能障碍的盆底重建手术。由网片与器械组成，其中网片由植入补片与连接端组成；器械由不锈钢主体与手柄组成。植入补片由聚丙烯单丝编织而成，其中白色单丝无染料，蓝色单丝为酞青蓝染料染色。该产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。产品有效期4年。
16 | 一次性使用（无菌）子宫造影通水管 | 各型号 | 供医疗单位对患者子宫作通水、注药、造影时一次性使用。 | 产品以天然浓缩胶乳为原料制成，主要由管身、球囊、主腔接头、球囊接头、小孔、单向阀组成。
17 | 宫腔用交联透明质酸钠凝胶 | 各型号 | 在临床上配合球囊使用，可辅助预防 AFS 评分 5-12 分中重度宫腔粘连松解术后组织再粘连。 | 交联工艺：采用原位自发交联工艺，不含BDDE交联剂，透 明 质 酸 钠 含 量 应 为 标 示 质 量 浓 度 值(5.0mg/ml)的 90%~120%
18 | 鼻氧管 | 各型号 | 适配我院高流量无创呼吸湿化治疗仪，品牌：明康中锦，型号：OH-70C | 用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。产品由进氧接口、氧气软管、鼻塞、头带、固定扣、管路夹组成。与院内设备配套使用 | 两个产品配套使用
19 | 加温呼吸管路 | 各型号 | 适配我院高流量无创呼吸湿化治疗仪，品牌：明康中锦，型号：OH-70C | 产品用于呼吸机、湿化器、呼吸湿化仪与面罩、鼻氧管之间的气路连接，向患者输送加温湿化气体。加热呼吸管路具有加热呼吸管路内气体功能，可防止冷凝水的产生。由螺纹加热管路、加湿水盒转接头、加湿水盒组成。与院内设备配套使用
20 | 加热呼吸管路 | 各型号 | 适配我院高流量呼吸湿化治疗仪使用，品牌：沈阳迈思，型号：HUMID-BM | 用于呼吸机、湿化器、呼吸湿化仪与面罩、鼻塞导管、气管插管等器械之间的气路连接。加热呼吸管路具有加热呼吸管路内气体功能，可防止冷凝水的产生。由基本配件机器接头、加热螺纹管、管路接头、Y形件、转接头、呼气端机器接头、波纹管、积水杯组成，选配件为湿化罐。与院内设备配套使用 | 两个产品配套使用
21 | 鼻氧管（鼻塞导管） | 各型号 | 适配我院高流量呼吸湿化治疗仪使用，品牌：沈阳迈思，型号：HUMID-BM | 用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气湿化后输送。由进氧接口、氧气软管、鼻塞、挂绳、面罩、T型接头、一次性固定胶贴、调节环、面罩、面罩连接器、挂绳组成。与院内设备配套使用